附件1：

广东省泗安医院2021年度进口产品清单

| 序号 | 产品 名称 | 主要 用途 | 主要功能 | 主要技术参数 | 进口理由 |  |  | 有效期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 必要性说明 | 不可替代性说明 | 经济性和效益性说明 |  |  |
| 1 | 皮秒激光治疗仪 | 临床 应用 于各为良性真表色色素性疾病 | 治疗各类良性真表皮色素性疾病 | ▲1、设备要求：CFDA批准应用于色素性疾病治疗激光 2、激光介质：固体宝石激光 3、激光波长：755nm 4、激光模式：多模 5、光输出方式：导光臂输出 6、脉宽级别：皮秒级 ▲7、脉宽范围：550-750ps 8、激光脉冲重复频率：单次， 1-10Hz 9、脉冲能量：165-200mJ 10、激光治疗面最大能量密度：6.37J/ cm² 11、治疗激光最大脉冲功率：2.2X108w 12、光斑手具模式：定焦与变焦手具 13、变焦手具可调大小：2-6mm可调，步进0.1mm 14、定焦手具大小：6、8、10mm 15、具备瞄准系统：瞄准光波长：630—690nm ▲16、具备点阵治疗方式，光斑大小：≥100um,点间距：≥500um ▲17、点阵形式：再聚集微孔点阵 18、冷却方式：液体冷却系统 | 皮秒激光治疗仪其脉宽为皮秒级，激光脉冲进一步缩短至皮秒级别可增加激光脉冲对黑色素产生光机械效应，从而达到缩短治疗周期，治疗效果更好，并且减轻治疗的副作用。 | 皮秒激光治疗仪，是调Q开关激光革命性的产品，拥有皮秒级短脉宽的脉冲产生强大的光机械效应压力波，可以将靶组织颗粒震碎成极为细小的颗粒，与纳秒级激光相比，脉宽相当于1%，即采用比传统Q开关设备爆破速度快百倍，对色素颗粒爆破完全，提高巨噬细胞对色素颗粒的吸收，同时所用能量更低，安全性和有效性极高，所需疗程减少一倍。目前只有进口产品可选择。 | 该设备目前已有很多国内三甲医院配置，比如中科院皮防所，上海第九人民医院等著名皮肤激光美容医院，治疗热度非常高，客户接受度高，大量的临床验证该设备良好的疗效和很好的社会效益和经济效益。 |  |  |