**LED治疗仪（红蓝光治疗仪）**

技术参数要求：

▲1.光源：LED窄谱超强冷光技术

▲2.出光类型：含红光、蓝光两种以上类型,由同一光头输出，可自由切换光源输出

▲3.波长：蓝光415nm±10nm

红光633nm±10nm

▲4.有效照射面积：≥800cm2

▲5.功率密度：红光：≥50mW/cm2

蓝光：≥60mW/cm2

6.功率调节：≥10档可调

7.治疗头调节：模块角度可调（关节臂控制，360°可调）

8.定时时间：1-60min可调，步长1min

9.显示器件：触摸式液晶显示屏

10.具有语音提示功能

11.输入电源：AC220V±22V, 50Hz±1Hz